Библиотека пользовательского интерфейса
модуля LTR24

Крейтовая система LTR

Руководство программиста

Версия 1.0.1

Автор: Ковалев О.А., Борисов А.В.

Последнюю версию руководства можно скачать на сайте ООО “Л-Кард”.

ООО “Л-Кард” оставляет за собой право обновлять документацию без уведомления пользователей об изменениях.

Контактная информация ООО “Л Кард”:

Адрес:	117105, г. Москва, Варшавское ш., д. 5, корп. 4, стр. 2

Тел.:	(495) 785-95-25

Факс:	(495) 785-95-14

Сайт:	http://www.lcard.ru

FTP:	ftp://ftp.lcard.ru/pub

E-mail:

- Отдел продаж:	sale@lcard.ru

- Тех. поддержка:	support@lcard.ru

- Отдел кадров:	job@lcard.ru

- Общие вопросы:	lcard@lcard.ru

Представители в регионах:

- Украина: 	HOLIT Data Sistems, http://www.holit.com.ua, (044) 241-6754

- Санкт-Петербург: 	Autex Spb Ltd.,http://www.autex.spb.ru, (812) 567-7202

- Новосибирск: 	Сектор-Т, http://www.sector-t.ru, (383-2) 396-592

- Екатеринбург: 	Аск, http://www.ask.ru, 71-4444

- Казань: 	ООО “Шатл”, shuttle@kai.ru, (8432) 38-1600

© 2013, ООО “Л Кард”. Все права защищены.

История ревизий настоящего документа.

| Ревизия | Дата | Примечания по внесенным изменениям |
| --- | --- | --- |
| 1.0.0 | 24.04.2013 | Первая доступная для пользователя ревизия |
| 1.0.1 | 3.09.2013 | Добавлено описание возможности коррекции АЧХ модуля, новых режимов для LTR24-2, учтены изменения параметров LTR24_ProcessData() и полей структур. |

Оглавление

1.	О чем этот документ…	6

2.	Общая информация	6

2.1.	Форматы данных	6

2.2.	Калибровка	7

3.	Использование	8

3.1.	Подключение к проекту	8

3.2.	Работа с библиотекой	9

3.3.	Настройка модуля	11

3.4.	Коррекция АЧХ	11

4.	Описание API	13

4.1.	Константы	13

Коды частот дискретизации	13

Коды диапазонов в режиме дифференциальный вход	14

Коды диапазонов в режиме ICP-вход	14

Значения источника тока	14

Коды форматов	15

Флаги, управляющие обработкой данных	15

Коды ошибок	15

4.2.	Типы и структуры данных	16

TLTR24_AFC_IIR_COEF	16

TLTR24_AFC_COEFS	16

TINFO_LTR24	17

TLTR24	18

Формат данных. Устанавливается равным одной из констант «Коды диапазонов в режиме ICP-вход	19

Значения источника тока	19

4.3.	Функции	21

LTR24_GetVersion	21

LTR24_GetErrorString	21

LTR24_Init	21

LTR24_Open	21

LTR24_Close	22

LTR24_IsOpened	22

LTR24_GetConfig	23

LTR24_SetADC	23

LTR24_Start	23

LTR24_Stop	24

LTR24_Recv	24

LTR24_RecvEx	26

LTR24_ProcessData	26

LTR24_SetZeroMode	28

LTR24_SetAСMode	28

LTR24_StoreMcs	28

LTR24_RestoreMcs	29

LTR24_ClearMcsSlot	29

LTR24_InvalidateMcsSlot	30

LTR24_FindFrameStart	30

4.4.	Форматы данных	31

Кадр	31

20-битный отсчет	31

24-битный отсчет	31

# О чем этот документ…

Данный документ – это руководство программиста. Здесь рассматриваются вопросы прикладного программирования для модуля LTR24 с использованием библиотеки ltr24api. Здесь не затронуты вопросы, связанные с подключениями, принципом работы и архитектурой аппаратной части модуля LTR24. Информация по данной тематике доступна в документе «Крейтовая система LTR. Руководство пользователя».

# Общая информация

Библиотека ltr24api является интерфейсом прикладного программирования модуля сбора данных LTR24 крейтовой системы LTR. Данный модуль с точки зрения программирования представляет собой 24-битный 4-канальный АЦП.

Основные особенности модуля LTR24:

- 4 канала, которые могут работать либо в режиме «Диф. вход», либо в режиме «ICP-вход»

- 2 диапазона (±2В и ±10В в режиме «Диф. вход» или ~1В и ~5В в режиме «ICP-вход»)

- 16 частот дискретизации (от 610,352 Гц до 117,188 кГц)

- 2 формата данных (20- и 24-битный)

- Возможность включения одного из тестовых режимов – измерения собственного нуля или «ICP-тест»

- Режим отсечки постоянной составляющей по каждому каналу

Режимы «ICP-вход» и «ICP-тест» доступны только для модификации LTR24-2, которая имеет дополнительные входы для подключения ICP-датчиков. Программным образом можно проверить, доступны ли данные режимы с помощью поля SupportICP структуры с информацией о модуле (типа TINFO_LTR24) после открытия связи с модулем.

Модуль имеет определенные ограничения по настройке. В следующих разделах они описываются более подробно.

## Форматы данных

Модуль позволяет работать в двух форматах данных: 20-битном и 24-битном. Эти форматы несколько отличаются по возможностям. В  перечислены параметры, по которым они отличаются.

Таблица 2-1. Сравнение возможностей форматов данных

| Параметр | Формат данных |  |
| --- | --- | --- |
|  | 20-битный | 24-битный |
| Количество сырых данных на отсчет, 32-битное слово | 1 | 2 |
| Контроль непрерывности данных | Бит, устанавливающийся в 1 в каждом 15 слове | Счетчик по модулю 15 |
| Максимальное количество включенных каналов | 4 | См. Таблица 2-2 |
| Отслеживание перегрузки входного тракта | – | + |

Использование 24-битного формата данных увеличивает точность, но в 2 раза увеличивает поток данных от модуля, что может стать проблемой при использовании большого количества модулей в одном крейте. Ограничение на максимальное количество каналов вызвано ограниченной пропускной способностью интерфейса с модулем. Модуль также позволяет отслеживать перегрузку входного тракта, что в определенных ситуациях приходится учитывать. Подробнее о перегрузке входного тракта см. «Крейтовая система LTR. Руководство пользователя».

Таблица 2-2. Макс. кол-во каналов при использовании 24-битного формата данных

| Частота дискр., кГц | Макс. кол-во каналов |
| --- | --- |
| 117,1875 | 2 |
| 78,125 | 3 |
| 58,59375 и ниже | 4 |

## Калибровка

Модуль поставляется откалиброванным на предприятии-изготовителе. Калибровочные коэффициенты хранятся в ПЗУ модуля и считываются из него с помощью функции LTR24_GetConfig. Считанные заводские коэффициенты сохраняются в поле ModuleInfo управляющей структуры модуля. Эти коэффициенты не должны меняться пользователем. Также копия коэффициентов сохраняются в поля CalibCoef и AfcCoef самой управляющей структуры, и именно они используются при указании соответствующих флагов. Таким образом, у пользователя есть возможность изменить заводские коэффициенты на собственные, не изменяя при этом информацию в  ModuleInfo. Это может понабиться, например,  если необходимо откалибровать весь аналоговый тракт до модуля сбора данных.

Используется отдельные калибровочные коэффициенты для каждого канала, каждой частоты дискретизации и для каждого диапазона. При этом для калибровки используются два коэффициента: масштабный коэффициент (коэффициент шкалы) и смещение.

Также в ПЗУ модуля хранятся коэффициенты для расчета фильтров для коррекции АЧХ. Подробнее об этом описано в разделе «Коррекция АЧХ» данного документа.

Кроме того, для модуля LTR24-2 в ПЗУ модуля хранятся измеренные точные значения источников тока по каждому каналу для подключения ICP-датчиков. Эти значения могут быть использованы для измерения внешних тензорезисторов.

# Использование

## Подключение к проекту

Для подключения библиотеки ltr24api к проекту на языке С/C++ необходимо выполнить следующее:

Для ОС Windows:

- Должны быть установлены библиотеки ltrdll.exe.

- Подключить заголовочный файл ltr24api.h:

#include <ltr/include/ltr24api.h>

- Добавить в список каталогов для поиска директорию, относительно которой в “ltr/include” располагаются заголовки. При установке по умолчанию это путь “C:\Program Files\L-Card” или, для 64-битных систем,  “C:\Program Files (x86)\L-Card”.

- Подключить библиотеку импорта ltr24api.lib для нужного компилятора

- Microsoft Visual C++ –  из “ltr\lib\msvc”

- Borland C++/Borland C++ Builder – из “ltr\lib\borland”

- Для запуска собранной программы, необходимо, чтобы библиотека ltr24api.dll (а также ltrapi.dll и ltrmcs.dll, от которых она зависит) находились либо в директории с программой, либо в директории из переменной окружения PATH (установщик их устанавливает в “%WINDIR%/system32”).

- Для ОС Linux:

- Установить библиотеки, либо используя собранные пакеты, либо собрав самостоятельно (подробнее в документе ltr_cross_sdk.pdf)

- Подключить заголовочный файл ltr24api.h:

#include <ltr/include/ltr24api.h>

- Если директория “ltr/include” находится не по стандартному пути, то добавить соответствующий путь для поиска заголовочных файлов, например с помощью ключа –I<путь> при сборке GCC. При установке пакетов, заголовки ставятся в стандартную директорию “/usr/include” и задавать путь не нужно.

- Подключить библиотеку libltr24api.so к проекту (например, с помощью ключа –lltr24api при сборке GCC). Если библиотеки находятся не по стандартному пути, то указать его с помощью ключа –L<путь>. При установке пакетов, библиотеки ставятся в /usr/lib и указывать путь не нужно.

- Для запуска необходимо  наличие libltr24api.so и всех библиотек, от которых она зависит, в одной из стандартных директорий или директорий, заданных через переменную LD_LIBRARY_PATH или иным способом.

## Работа с библиотекой

Управление модулем LTR24 осуществляется через управляющую структуру (TLTR24), отражающую текущее состояние модуля, канал связи и т.д. Одна структура TLTR24 используется для управления одним модулем.

При работе с библиотекой ltr24api необходимо соблюдать следующую обязательную последовательность действий:

- Инициализация полей управляющей структуры (LTR24_Init).

- Открытие канала связи с модулем (LTR24_Open).

- Работа с модулем, вызов других функций.

- Закрытие канала связи с модулем (LTR24_Close).

Типичная последовательность вызовов выглядит следующим образом:

- Инициализация полей управляющей структуры (LTR24_Init).

- Открытие канала связи с модулем (LTR24_Open).

- Получение информации из ПЗУ, включая калибровочные коэффициенты (LTR24_GetConfig)

- Заполнение полей управляющей структуры модуля, отвечающих за конфигурацию модуля

- Запись установленной конфигурации в модуль (LTR24_SetADC).

- Запуск сбора данных (LTR24_Start)

- Прием блока данных с помощью LTR24_Recv

- Обработка принятого блока данных с помощью

- Если требуется принять еще данные, то переход к пункту 7, иначе к пункту 10.

- Останов сбора данных (LTR24_Stop).

- Закрытие канала связи с модулем (LTR24_Close).

После открытия канала связи модуль может находится в двух режимах: конфигурирование и сбор данных. В режиме конфигурирования выполняется настройка параметров сбора данных, модуль работает в режиме “запрос/ответ”. В режиме сбора данных происходит потоковая передача данных со всех включенных каналов АЦП.

В режиме конфигурирования выполняется считывание информации из ПЗУ модуля (LTR24_GetConfig), настройка параметров модуля через заполнение полей управляющей структуры, запись параметров в модуль (LTR24_SetADC). По окончании настройки модуля выполняется запуск сбора данных с помощью функции LTR24_Start, после чего модуль переходит в режим сбора данных.

В режиме сбора данных можно настраивать только режим отсечки постоянной составляющей по каждому каналу отдельно (LTR24_SetAСMode) и режим измерения собственного нуля для всех каналов одновременно (LTR24_SetZeroMode). В этом режиме параметры устанавливаются только с помощью специальных функций, а не через поля управляющей структуры. Основное назначение этого режима – прием сырых данных с модуля и их обработка (функции LTR24_Recv, LTR24_RecvEx, ). Данные принимаются кадрами (см. Кадр). Возвращение в режим конфигурирования выполняется после остановки сбора данных (LTR24_Stop).

## Настройка модуля

Для настройки модуля необходимо заполнить поля управляющей структуры, отвечающие за параметры модуля, после чего вызвать LTR24_SetADC. Настройки, которые задаются для всего модуля или для всех каналов одновременно, представлены полями самой управляющей структуры, а настройки, которые задаются индивидуально для каждого канала,  – полями массива структур 
ChannelMode. Сбор данных при настройке не должен быть запущен.

Могут быть настроены следующие параметры:

Частота дискретизации АЦП (поле ADCFreqCode)

- Режим работы для каждого канала (см. таблицу 3-1)

- Выбор, по каким каналам разрешен прием данных (поле Enable из ChannelMode)

- Диапазон для каждого канала (поле Range из ChannelMode)

- Значение источника тока для ICP-входов – задается сразу для всех входов (поле ISrcValue)

- Формат данных (поле DataFmt)

Таблица 3-1. Определение режима для каждого канала

| TestMode | ICPMode | AC | Режим |
| --- | --- | --- | --- |
| FALSE | FALSE | FALSE | Дифференциальный вход без отсечки постоянной составляющей |
| FALSE | FALSE | TRUE | Дифференциальный вход с отсечкой постоянной составляющей |
| FALSE | TRUE | X | Режим ICP-вход |
| TRUE | FALSE | X | Режим измерения собственного нуля |
| TRUE | TRUE | X | Режим «ICP-тест» |

## Коррекция АЧХ

Библиотечные функции позволяют выполнять коррекцию АЧХ модуля с помощью дополнительных фильтров. Для всех диапазонов выполняется коррекция завала АЧХ входного тракта модуля с помощью КИХ фильтра, как описано в статье “Метод тонкой коррекции наклона АЧХ с помощью простого цифрового фильтра”. В ПЗУ модуля сохраняется значение отношения измеренной модулем амплитуды сигнала заданной частоты  при максимальной частоте дискретизации АЦ, к реально поданной амплитуде сигнала, а также значение частоты сигнала в Гц.

Кроме того, для частот АЦП  39,0625 КГц и ниже выполняется дополнительная коррекция АЧХ самого АЦП с помощью БИХ фильтра 2-го порядка, коэффициенты которого также хранятся в ПЗУ модуля.

Для выполнения коррекции АЧХ необходимо передать флаг LTR24_PROC_FLAG_AFC_COR  в функцию  при обработке данных (коэффициенты до этого уже должны быть прочитаны с помощью LTR24_GetConfig). При этом, по умолчанию предполагается, что все принятые данные передаются в   подряд без разрывов и повторов, и фильтры не сбрасывается между вызовами . Если это не так, и очередная порция данных для обработки идет не сразу за предыдущей, то следует указать это с помощью флага LTR24_PROC_FLAG_NONCONT_DATA. Естественно, фильтры всегда сбрасываются при запуске сбора с помощью LTR24_Start.

# Описание API

## Константы

LTR24_VERSION_CODE		0x02000000UL

Текущая версия библиотеки (2.0.0.0).

LTR24_CHANNEL_NUM		4

Количество каналов.

LTR24_RANGE_NUM		2

Количество диапазонов в режиме дифференциального входа.

LTR24_ICP_RANGE_NUM		2

Количество диапазонов в режиме ICP-входа.

LTR24_FREQ_NUM		16

Количество частот дискретизации.

LTR24_I_SRC_VALUE_NUM	16

Количество значений источника тока.

LTR24_NAME_SIZE		8

Размер поля имени.

LTR24_SERIAL_SIZE		16

Размер поля серийного номера.

### Коды частот дискретизации

LTR24_FREQ_117K		0

117,1875 кГц

LTR24_FREQ_78K		1

78,125 кГц

LTR24_FREQ_58K		2

58,59375 кГц

LTR24_FREQ_39K		3

39,0625 кГц

LTR24_FREQ_29K		4

29,296875 кГц

LTR24_FREQ_19K		5

19,53125 кГц

LTR24_FREQ_14K		6

14,6484375 кГц

LTR24_FREQ_9K7		7

9,765625 кГц

LTR24_FREQ_7K3		8

7,32421875 кГц

LTR24_FREQ_4K8		9

4,8828125 кГц

LTR24_FREQ_3K6		10

3,662109375 кГц

LTR24_FREQ_2K4		11

2,44140625 кГц

LTR24_FREQ_1K8		12

1,8310546875 кГц

LTR24_FREQ_1K2		13

1,220703125 кГц

LTR24_FREQ_915		14

915.52734375 Гц

LTR24_FREQ_610		15

610.3515625 Гц

### Коды диапазонов в режиме дифференциальный вход

LTR24_RANGE_2		0

Диапазон ±2 В.

LTR24_RANGE_10		1

Диапазон ±10 В.

### Коды диапазонов в режиме ICP-вход

LTR24_ICP_RANGE_1		0

Диапазон ~1 В.

LTR24_ICP_RANGE_5		1

Диапазон ~5 В.

### Значения источника тока

LTR24_I_SRC_VALUE_2_86 	0

2.86 мА.

LTR24_I_SRC_VALUE_10		1

10 мА.

### Коды форматов

LTR24_FORMAT_20		0

20-битный формат данных.

LTR24_FORMAT_24		1

24-битный формат данных.

### Флаги, управляющие обработкой данных

LTR24_PROC_FLAG_CALIBR		0x00000001

Признак, что нужно применить к данным калибровочные коэффициенты.

LTR24_PROC_FLAG_VOLT 		0x00000002

Признак, что нужно перевести коды АЦП в Вольты.

LTR24_PROC_FLAG_AFC_COR		0x00000004

Признак, что необходимо выполнить коррекцию АЧХ.

LTR24_PROC_FLAG_NONCONT_DATA		0x00000100

Признак, что идет обработка не непрерывных данных.

### Коды ошибок

LTR24_ERR_INVAL_FREQ		-10100

Задана некорректная частота дискретизации.

LTR24_ERR_INVAL_FORMAT	-10101

Задан некорректный формат данных.

LTR24_ERR_CFG_UNSUP_CH_CNT	-10102

Для заданной частоты и 24-битного формата не поддерживается устанновленное количество каналов.

LTR24_ERR_INVAL_RANGE	-10103

Некорректный диапазон канала.

LTR24_ERR_WRONG_CRC		-10104

Неверная контрольная сумма EEPROM.

LTR24_ERR_VERIFY_FAILED	-10105

Ошибка верификации записи в EEPROM.

LTR24_ERR_DATA_FORMAT	-10106

Неверный формат данных в обработанных отсчетах.

LTR24_ERR_UNALIGNED_DATA	-10107

Невыровненные данные.

LTR24_ERR_DISCONT_DATA	-10108

Сбой счетчика данных в обработанных отсчетах.

LTR24_ERR_CHANNELS_DISBL	-10109

Ни один канал не был разрешен.

LTR24_ERR_UNSUP_VERS		-10110

Версия формата управляющей структуры не поддерживается.

LTR24_ERR_FRAME_NOT_FOUND	-10111

Начало кадра не найдено.

LTR24_ERR_OPEN_MCS_MOD	-10112

Не удалось открыть модуль для работы с сохранением контекста.

LTR24_ERR_NO_SAVED_MCS	-10113

Нет сохраненного контекста.

LTR24_ERR_MCS_NOT_VALID	-10114

Сохраненный контекст недействителен.

LTR24_ERR_MCS_DIFF_MID	-10115

Сохраненный контекст принадлежит другому модулю.

LTR24_ERR_UNSUP_FLASH_FMT	-10116

Неподдерживаемый формат данных во Flash-памяти модуля.

LTR24_ERR_INVAL_I_SRC_VALUE	-10117

Задано некорректное значение источника тока.

LTR24_ERR_UNSUP_ICP_MODE	-10118

Данная модификация модуля не поддерживает ICP-режим.

## Типы и структуры данных

### TLTR24_AFC_IIR_COEF

typedef struct {

double a0;

double a1;

double b0;

} TLTR24_AFC_IIR_COEF;

Коэффициенты БИХ-фильтра для коррекции АЧХ

### TLTR24_AFC_COEFS

typedef struct {

double AfcFreq;

double FirCoef[LTR24_CHANNEL_NUM][LTR24_RANGE_NUM];

TLTR24_AFC_IIR_COEF AfcIirCoef;

} TLTR24_AFC_COEFS;

Набор коэффициентов для коррекции АЧХ модуля.

AfcFreq

Частота сигнала, для которой измерено отношение амплитуд и сохранено в FirCoef

FirCoef

Набор отношений измеренной амплитуды синусоидального сигнала к реальной амплитуде для макс. частоты дискретизации и частоты сигнала из AfcFreq для каждого канала и каждого диапазона

AfcIirCoef

Коэффициенты БИХ-фильтра для коррекции АЧХ АЦП на частотах дискретизации 39,0625 КГц и ниже

### TINFO_LTR24

typedef struct {

CHAR        Name[LTR24_NAME_SIZE];

CHAR        Serial[LTR24_SERIAL_SIZE];

BYTE        VerPLD;

BOOL        SupportICP;

DWORD       Reserved[8];

struct {

float   Offset;

float   Scale;

} CalibCoef[LTR24_CHANNEL_NUM][LTR24_RANGE_NUM][LTR24_FREQ_NUM];

TLTR24_AFC_COEFS AfcCoef;

double ISrcVals[LTR24_CHANNEL_NUM][LTR24_I_SRC_VALUE_NUM];

} TINFO_LTR24;

Содержит информацию о модуле. Вся информация, кроме значений полей SupportICP и VerPLD, берется из ПЗУ модуля и действительна только после вызова  LTR24_GetConfig.

Name

Название модуля (“LTR24”).

Serial

Серийный номер модуля.

VerPLD

Версия прошивки ПЛИС.

SupportICP

Признак, поддерживает ли модуль режим измерения с ICP-датчиков. Для LTR24-2 это поле равно TRUE, для остальных модификаций – FALSE.

Reserved

Зарезервированные поля. Всегда равны 0.

CalibCoef

Заводские калибровочные коэффициенты по каждому каналу, диапазону и частоте.

Offset

Смещение.

Scale

Коэффициент масштаба.

AfcCoef

Коэффициенты для корректировки АЧХ.

ISrcVals

Измеренные значения источников токов для каждого канала (только для LTR24-2).

### TLTR24

struct TLTR24 {

INT	Size;

TLTR	Channel;

BOOL	Run;

BYTE	ADCFreqCode;

double	ADCFreq;

BYTE	DataFmt;

BYTE    ISrcValue;

BOOL    TestMode;

DWORD   Reserved[16];

struct {

BOOL	Enable;

BYTE	Range;

BOOL	AC;

BOOL	ICPMode;

DWORD   Reserved[4];

} ChannelMode[];

TINFO_LTR24 ModuleInfo;

struct {

float	Offset;

float	Scale;

} CalibCoef[LTR24_CHANNEL_NUM][LTR24_RANGE_NUM][LTR24_FREQ_NUM];

TLTR24_AFC_COEFS AfcCoef;

PVOID	Internal;

};

Управляющая структура модуля. Хранит текущие настройки модуля, информацию о его состоянии, структуру канала связи. Передается в большинство функций библиотеки. Некоторые поля структуры доступны для изменения пользователем для настройки параметров модуля. Перед использованием требует инициализации с помощью функции LTR24_Init.

Size

Размер структуры TLTR24. Заполняется автоматически при вызове функции LTR24_Init.

Channel

Канал связи с LTR сервером.

Run

Текущее состояние сбора данных (TRUE – сбор данных запущен).

ADCFreqCode

Код частоты дискретизации. Устанавливается равным одной из констант «Коды частот дискретизации». Устанавливается пользователем.

ADCFreq

Значение частоты дискретизации в Гц. Заполняется значением частоты дискретизации, соответствующим коду в поле ADCFreqCode, после выполнения функции LTR24_SetADC.

DataFmt

Формат данных. Устанавливается равным одной из констант «Коды диапазонов в режиме ICP-вход». Устанавливается пользователем.

ISrcValue

Значение источника тока для всех каналов подключения ICP-датчиков. Устанавливается равным одной из констант «Значения источника тока». Имеет значение только для LTR24-2. Устанавливается пользователем.

TestMode

Включение тестовых режимов ("Измерение нуля" или "ICP-тест" в зависимости от значения поля ICPMode для каждого канала) для всех каналов (TRUE – включен). Устанавливается пользователем.

Reserved

Резерв. Поле не должно изменяться пользователем.

ChannelMode

Режимы каналов. Все поля устанавливается пользователем.

Enable

Включение канала. Если равно TRUE, то модулем будут передаваться слова, соответствующие отсчетом с данного канала, если FALSE – нет.

Range

Диапазон канала. Устанавливается равным одной из констант «Коды диапазонов в режиме дифференциальный вход» или «Коды диапазонов в режиме ICP-вход» в зависимости от значения поля ICPMode.

AC

Режим отсечки постоянной составляющей (TRUE – включен). Имеет значение только в случае, если поле ICPMode равно FALSE.

ICPMode

Включение режима измерения ICP-датчиков. Если FALSE – используется режим "Диф. вход" или "Измерение нуля" (в зависимости от поля TestMode), если TRUE – режим "ICP вход" или "ICP тест".

Reserved

Резерв. Поле не должно изменяться пользователем.

ModuleInfo

Информация о модуле.

CalibCoef

Применяемые для коррекции данных в функции  калибровочные коэффициенты по каждому каналу, диапазону и частоте. При вызове LTR24_GetConfig в данные поля копируются заводские калибровочные коэффициенты (те же, что и в ModuleInfo). Но, при необходимости, пользователь может записать сюда свои коэффициенты.

Offset

Смещение.

Scale

Коэффициент масштаба.

AfcCoef

Коэффициенты для корректировки АЧХ, применяемые в функции . При вызове LTR24_GetConfig в данные поля копируются значения из ПЗУ модуля (те же, что и в ModuleInfo).

Internal

Указатель на структуру с параметрами, используемыми только библиотекой и недоступными пользователю.

## Функции

### LTR24_GetVersion

DWORD	LTR24_GetVersion	(void);

Используется для определения совместимости программного обеспечения и текущей версии библиотеки по номеру ее версии. Номер версии библиотеки, с которым компилировалась программа, доступен через константу LTR24_VERSION_CODE.

Возвращает:

Текущий номер версии библиотеки ltr24api.

### LTR24_GetErrorString

LPCSTR	LTR24_GetErrorString	(INT 	error);

Возвращает текстовое описание ошибки по ее коду. Текстовое описание является строкой, оканчивающейся нулевым символом. Кодировка описания – WINDOWS-1251 для ОС Windows или UTF-8 для ОС Linux.

error	[in]

Код ошибки.

Возвращает:

Текстовое описание кода ошибки.

### LTR24_Init

INT	LTR24_Init	(TLTR24 	*ltr24);

Инициализирует поля управляющей структуры модуля. Перед  использованием управляющей структуры в других функциях ее необходимо проинициализировать.

ltr24	[in]

Управляющая структура модуля.

Возвращает:

LTR_OK.

### LTR24_Open

INT	LTR24_Open	(TLTR24 	*ltr24,

DWORD 	ip_addr,

WORD 	port,

const CHAR	*serial,

INT 	slot

);

Открывает канал связи с модулем. Соединение осуществляется через LTR сервер, запущенный на хосте с IP адресом addr и слушающий TCP порт port. Конкретный модуль выбирается серийным номером крейта serial и номером слота в крейте slot.

Если serial равен NULL или пустой  строке (“”), то выбирается первый крейт в списке LTR сервера. В качестве IP адреса и номера порта могут использоваться соответственно константы SADDR_DEFAULT и SPORT_DEFAULT, задавая значения по умолчанию (127.0.0.1:11111). Порядок байтов в IP адресе: 1.2.3.4 > 0x01020304.

После завершения работы с модулем необходимо закрыть канал связи с помощью функции LTR24_Close.

ltr24	[in]

Управляющая структура модуля.

ip_addr	[in]

IP адрес хоста, на котором запущен LTR сервер.

port	[in]

Порт, который прослушивается LTR сервером.

serial	[in]

Серийный номер крейта.

slot	[in]

Номер слота в крейте. Слоты нумеруются с 1.

Возвращает:

LTR_OK или код ошибки.

### LTR24_Close

INT	LTR24_Close	(TLTR24 	*ltr24);

Закрывает канал связи с модулем. После завершения работы с модулем необходимо закрыть канал связи с ним.

ltr24	[in]

Управляющая структура модуля.

Возвращает:

LTR24_OK или код ошибки.

### LTR24_IsOpened

INT	LTR24_IsOpened	(TLTR24 	*ltr24);

Проверяет, открыт ли канал связи с модулем.

ltr24	[in]

Управляющая структура модуля.

Возвращает:

LTR_OK, если модуль открыт, или код ошибки.

### LTR24_GetConfig

INT	LTR24_GetConfig	(TLTR24 	*ltr24);

Считывает информацию из ПЗУ модуля, обновляет структуру ModuleInfo, CalibCoef и AfcCoef управляющей структуры модуля.

ltr24	[in]

Управляющая структура модуля.

Возвращает:

LTR_OK или код ошибки.

### LTR24_SetADC

INT	LTR24_SetADC	(TLTR24 	*ltr24);

Конфигурирует модуль в соответствии с выбранными настройками. Настройка выполняется путем заполнения полей управляющей структуры, предназначенных для изменения пользователем.

ltr24	[in]

Управляющая структура модуля.

Возвращает:

LTR_OK или код ошибки.

### LTR24_Start

INT	LTR24_Start	(TLTR24 	*ltr24);

Запускает сбор данных с модуля. Перед запуском сбора данных модуль должен быть сконфигурирован с помощью функции LTR24_SetADC. Конфигурирование модуля во время сбора данных недоступно, за исключением режима измерения собственного нуля и режима отсечки постоянной составляющей. Изменение этих параметров в режиме сбора данных выполняются с помощью функций LTR24_SetZeroMode и LTR24_SetACMode.

ltr24	[in]

Управляющая структура модуля.

Возвращает:

LTR_OK или код ошибки.

### LTR24_Stop

INT	LTR24_Stop	(TLTR24 	*ltr24);

Останавливает сбор данных с модуля. После остановки сбора данных модуль может быть переконфигурирован.

ltr24	[in]

Управляющая структура модуля.

Возвращает:

LTR_OK или код ошибки.

### LTR24_Recv

INT	LTR24_Recv	(TLTR24 	*ltr24,

DWORD 	*data,

DWORD 	*tmark,

DWORD 	size,

DWORD 	timeout,

);

Принимает сырые данные от модуля и складывает их в массив data. Функция возвращает управление либо когда будет принято запрашиваемое число 32-битных слов, либо когда истечет указанный в параметре timeout интервал времени. В 24-битном формате каждому отсчету АЦП соответствует два слова данных, а в 20-битном – одно.

Порядок следования слов: сперва первый отсчет первого разрешённого канала, затем первый отсчет со второго канала, … первый отсчет с n-го канала., потом вторые отсчеты по каждому разрешенному каналу  потом и т.д. Отсчеты приходят только для тех каналов, по которым разрешен сбор данных.

В массив tmark складываются значения меток СЕКУНДА и СТАРТ. Каждому элементу массива data ставится в соответствие элемент tmark. При отсутствии необходимости приема секундных меток параметр tmark устанавливается равным NULL.

Количество запрашиваемых данных измеряется в 32-битных словах.

Принятые сырые данные передаются функции LTR24_ProcessData для коррекции и перевода в физические величины.

ltr24	[in]

Управляющая структура модуля.

data	[out]

Массив для записи принятых данных.

tmark	[out]

Массив для записи меток СЕКУНДА и СТАРТ.

size	[in]

Количество запрашиваемых данных.

timeout	[in]

Таймаут ожидания данных в мс.

Возвращает:

Количество принятых слов данных (≥ 0) или код ошибки (< 0).

### LTR24_RecvEx

INT	LTR24_RecvEx	(TLTR24 	*ltr24,

DWORD 	*data,

DWORD 	*tmark,

DWORD 	size,

DWORD 	timeout,

LARGE_INTEGER *time

);

Принимает сырые данные от модуля и складывает их в массив data. Функция аналогична LTR24_Recv, только дополнительно записывает по каждому слову данных абсолютное время приема, измеренное по часам в крейт-контроллере. Время имеет формат POSIX, 64 бита. При отсутствии необходимости приема абсолютных меток времени параметр time устанавливается равным NULL, либо используется функция LTR24_Recv.

ltr24	[in]

Управляющая структура модуля.

data	[out]

Массив для записи принятых данных.

tmark	[out]

Массив для записи меток СЕКУНДА и СТАРТ.

size	[in]

Количество запрашиваемых данных.

timeout	[in]

Таймаут ожидания данных в мс.

time	[out]

Массив для записи абсолютного времени приема.

### LTR24_ProcessData

INT	LTR24_ProcessData	(TLTR24 	 *ltr24,

const DWORD *input,

double 	 *output,

INT 	 *size,

DWORD 	 flags,

BOOL 	 *overload

);

Выполняет преобразование сырых данных, применяет калибровочные коэффициенты, проверяет отсутствие разрывов в данных. Сырые данные должны передаваться выровненными по границе кадра, и содержать целое число кадров (см. Кадр). В случае передачи невыровненных кадров функция вырезает неполные кадры и возвращает ошибку. О наличии разрывов функция сообщает ошибкой.

По умолчанию функция предполагает, что все принятые данные от конкретного модуля обрабатываются функцией LTR24_ProcessData и обрабатываются один раз (т.е. блок данных, переданный в функцию, соответствует данным сразу за обработанными до этого данными). Если это не так, то нужно указать это с помощью флага LTR24_PROC_FLAG_NONCONT_DATA.

Выходные данные возвращаются либо в кодах АЦП, либо в Вольтах (если указан флаг LTR24_PROC_FLAG_VOLT).

Если указан флаг LTR24_PROC_FLAG_CALIBR, то применяются калибровочные коэффициенты из массива CalibCoef управляющей структуры модуля.

Функция также может выполнять коррекцию АЧХ модуля с использованием коэффициентов из поля AfcCoef управляющей структуры модуля. Для этого необходимо передать флаг LTR24_PROC_FLAG_AFC_COR.

При работе в 24-битном формате отсчет состоит из двух слов сырых данных, поэтому количество элементов в выходных массивах должно быть в 2 раза меньше. Массив
overload должен содержать столько же элементов, сколько в массиве output.

ltr24 	[in]

Управляющая структура модуля.

input 	[in]

Массив сырых данных.

output 	[out]

Массив для записи обработанных данных.

size 	[in,out]

Количество сырых данных. После выполнения – количество данных в выходном массиве.

flags 	[in]

Набор флагов из «Флаги, управляющие обработкой данных». Может быть передано несколько флагов, объединенных через логическое «ИЛИ».

overload 	[out]

Массив для записи информации о перегрузке входов (данный признак отслеживается только в 24-битном формате данных).

Возвращает:

LTR_OK или код ошибки.

### LTR24_SetZeroMode

INT	LTR24_SetZeroMode	(TLTR24 	*ltr24,

BOOL 	enable

);

Изменяет состояние режима измерения собственного нуля по всем каналам. Данная функция используется только во время сбора данных. Для настройки в режиме конфигурирования используется поле TestMode управляющей структуры модуля.

ltr24 	[in]

Управляющая структура модуля.

enable 	[in]

Состояние режима измерения собственного нуля.

Возвращает:

LTR_OK или код ошибки.

### LTR24_SetAСMode

INT	LTR24_SetACMode	(TLTR24 	*ltr24,

BYTE 	chan,

BOOL 	enable

);

Изменяет состояние режима отсечки постоянной составляющей для выбранного канала. Данная функция используется только во время сбора данных. Для настройки в режиме конфигурирования используется поле AC для каждого канала в управляющей структуре модуля.

ltr24 	[in]

Управляющая структура модуля.

chan 	[in]

Номер канала.

enable 	[in]

Состояние режима отсечки постоянной составляющей.

Возвращает:

LTR_OK или код ошибки.

### LTR24_StoreMcs

INT	LTR24_StoreMcs	(TLTR24 	*ltr24);

Сохраняет управляющую структуру модуля в крейт-контроллере. Это позволяет в случае обрыва связи без необходимости остановки сбора данных восстановить весь контекст.

Данная возможность доступна только для крейт-контроллеров с расширением MCS (только в крейт-контроллерах LTR032).

ltr24 [in]

Управляющая структура модуля.

Возвращает:

LTR_OK или код ошибки.

### LTR24_RestoreMcs

INT	LTR24_RestoreMcs	(TLTR24 	*ltr24,

DWORD 	ip_addr,

WORD 	port,

const CHAR	*serial,

BYTE 	slot

);

Восстанавливает управляющую структуру модуля из крейт-контроллера. Функция аналогична LTR24_Open, за исключением того, что пытается без сброса модуля восстановить сохраненный контекст. Канал связи с модулем должен быть закрыт.

Данная возможность доступна только для крейт-контроллеров с расширением MCS (только в крейт-контроллерах LTR032).

ltr24 	[in]

Управляющая структура модуля.

ip_addr 	[in]

IP адрес хоста, на котором запущен LTR сервер.

port 	[in]

TCP порт, который прослушивается LTR сервером.

serial 	[in]

Серийный номер крейта.

slot	[in]

Номер слота в крейте. Слоты нумеруются с 1.

Возвращает:

LTR_OK или код ошибки.

### LTR24_ClearMcsSlot

INT	LTR24_ClearMcsSlot	(TLTR24	*ltr24);

Удаляет сохраненные данные об управляющей структуре.

Данная возможность доступна только для крейт-контроллеров с расширением MCS (только в крейт-контроллерах LTR032).

ltr24	[in]

Управляющая структура модуля.

Возвращает:

LTR_OK или код ошибки.

### LTR24_InvalidateMcsSlot

INT	LTR24_InvalidateMcsSlot	(TLTR24	*ltr24);

Делает сохраненные данные в слоте недействительными. Используется для того, чтобы во время переконфигурирования модуля не возникла ситуация, когда сохраненные данные и действительное состояние модуля отличаются. После переконфигурирования необходимо повторно сохранить контекст.

Данная возможность доступна только для крейт-контроллеров с расширением MCS (только в крейт-контроллерах LTR032).

ltr24	[in]

Управляющая структура модуля.

Возвращает:

LTR_OK или код ошибки.

### LTR24_FindFrameStart

INT	LTR24_FindFrameStart	(TLTR24	 *ltr24,

const DWORD *data,

INT 	 size,

INT	 *index

);

Находит номер слова, являющегося началом кадра. Используется для того, чтобы после восстановления управляющей структуры из крейт-контроллера восстановить выравнивание по границе кадра в сбившемся потоке данных.

ltr24	[in]

Управляющая структура модуля.

data	[in]

Массив сырых данных.

size	[in]

Количество сырых данных.

index	[out]

Индекс начала кадра.

Возвращает:

LTR_OK или код ошибки.

## Форматы данных

### Кадр

Сырые данные от модуля поступают кадрами. Кадр представляет собой последовательность отсчетов по всем включенным каналам в порядке увеличения номера канала. Для 20-битного формата данных отсчет соответствует одному 32-битному слову, для 24-битного формата – два 32-битных слова. Формат слов в отсчете приведены в разделе форматы команд и данных.

Канал 2

Канал 3

Канал 4

2

3

4

2

Кадр

Отсчеты

Рис. 4.1. Последовательность принимаемых данных (включены каналы 2, 3, 4)

Рисунок 4-2. Последовательность принимаемых данных (включены каналы 2, 3, 4)

TODO РИСУНОК КАДРА!!!!

### 20-битный отсчет

Передается 32-битным словом.

| 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D15 | D14 | D13 | D12 | D11 | D10 | D9 | D8 | D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0 |
| 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | C | N |  | D19 | D18 | D17 | D16 |

D0 – D19

20-битный код АЦП.

N

Номер канала.

C

Счетчик данных. Устанавливается в 1 для каждого 15-го слова.

### 24-битный отсчет

Отсчет передается двумя расположенными последовательно 32-битными словами в следующем порядке: HIGH, LOW.

HIGH:

| 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | V | D23 | D22 | D21 | D20 | D19 | D18 | D17 | D16 |
| 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | N |  | C |  |  |  |

LOW:

| 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D15 | D14 | D13 | D12 | D11 | D10 | D9 | D8 | D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0 |
| 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | N |  | c |  |  |  |

D0 – D23

24-битный код АЦП.

N

Номер канала.

C

Счетчик данных по модулю 15 (счет по кругу от 0 до 14). Значение счетчика одинаково для обоих частей отсчета.

V

Признак перегрузки входного тракта канала.